静载自动采集仪现场比对试验

技术方案

一、现场比对试验的目的

为了配合全省自2013年1月1日开始全面使用静载荷自动采集和数据实时上传，南京地基基础测试协会准备以团购形式与各静载荷测试仪生产厂家进行洽谈，为了给各会员单位提供最优的仪器厂家（性价比最优、售后服务最好、仪器性能最稳定），通过现场实测仪器性能比对试验，优选出仪器性能最佳的静载自动采集仪。

- 现场比对试验的方法

本次现场比对试验采用浅层平板载荷试验，试验依据《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）附录C“浅层平板载荷试验要点”，载荷板采用2000mm×2000mm方形承压板，最大试验荷载1600kN。

现场应模拟各种工况：高温、下雨、雷电、电磁干扰、震动影响等。

在试验之前可进行预压，因此仪器应该具有试压功能，但试压的沉降量不能计入正式试验的沉降量中。

- 现场比对试验仪器的要求

- 现场试验仪器需至少配备两套（以便备用），在试验前必须进行系统标定（含备用仪器），仪器必须具备实时存储功能，试验过程中仪器不能更改现场检测数据。

- 仪器应该能在现场试验时具有如下显示功能：

  - 当前时间、当前试验状态（如加载中、卸载中、维荷中、补载中、试验暂停）、试验方式；

  - 最大加载量、当前实际加载量、补压方式和补压大小；

  - 所有位移传感器（沉降量）的历史和当前的试验数据；

  - 报警显示（如沉降超值、沉降不均、压力不足等）；

  - 数据上传的提示信息等。

- 仪器应该能在现场试验时具有如下设置功能：

  - 千斤顶的有关参数设置（试验中可以查看但不得具有能修改千斤顶参数的功能）；

  - 荷载分级、补载下限设置；（不大于10%分级荷载）

  - 仪器报警的项目设置；（报警是否可实现短信报警功能）

  - 需要调表等信息设置。

四、现场比对试验设备安装

（1）油压传感器安装

所有厂家设备在同一测试点上安装，每家安装油压压力传感器一只（采用三通或多通并联、上海千斤顶厂标准快速接头接口），另配一只备用，试验前需与千斤顶、仪器作系统标定（含备用传感器）；

（2)  位移传感器安装

所有厂家位移传感器均安装在同一承压板上，每家安装2只（采用磁性表座安装），另配2只备用，试验前需与仪器作系统标定，可采用交叉安装，避免位移值读数差异；

（2）油泵控制

可采用轮流控制压力或人工控制压力，最好采用轮流控制压力的方式以检测各家压力控制性能，但各仪器均应具有加载、卸载人工确认功能，以便可实现轮流控制加、卸载（可按顺序依次加、卸载）（必须双油路加、卸载，用200吨千斤顶，0.5l/s油泵）；

（3）考虑到不同厂家连线方式及便于用户参观，测试点距离测试仪器安放位置宜控制在20米左右（统一采用有线方式）；

（4）现场提供380V动力电源供电动油泵工作，同时提供220V电源给仪器设备工作，且各个仪器提供独立的电源开关；

（5）现场每台仪器提供一台计算机，以便实现点对点一一对应实测数据及时上传。

五、现场比对项目

（1）仪器设备安装的简便性与可靠性：厂家安装，用户旁观提出意见；（可按级别分级打分）

（2）仪器操作的方便性与显示的直观性：可让用户现场操作与查看；

（可按级别分级打分）

（3）仪器内置规范种类：用户直接操作仪器设备查看检验，并可及时更新、修改；

（可按级别分级打分）

（4）电磁兼容能力测试：用对讲机现场频繁通话，测试仪器设备对电磁干扰的防范能力；（可按级别分级打分）

（5）断电测试：在测试过程中，人为断电几次，每次时间不等，模拟现场电源断电情况，要求现场断电再来电后，仪器自动恢复，在无需人工任何干预情况下，正常继续测试，不能有任何错误情况发生，如：传感器被清零、压力失控等等，并保证数据的准确性和可靠性；(仪器应具有暂停试验功能，可考虑停电时间较长，在停电期间需加、卸载时无法实现，应暂停试验，暂停时间应不计入计数时间内)（软件需实现可切换人工加、卸载）（可按级别分级打分）

（6）防水性能测试：采用喷壶对传感器喷水模拟下雨天气，查看试验是否正常，测试传感器防水性能（传感器也可进行侵水试验）；（可按级别分级打分）

（7）温度试验：野外现场无需空调等降温设备，只需遮阳伞防止太阳直射，在高温或低温状态下（温度可控制在-10℃~50℃范围），检查仪器设备能否正常连续工作；（可按级别分级打分）

（8）加压保护能力测试：仪器设备自动控载时，故意停止油泵加压，看仪器能否自动终止加压并报警；（将油泵换向阀故意换向情况下，仪器能否识别加压方向反了，自动停止并报警），以确保试验安全；

（可按级别分级打分）

（9）报警功能测试：压力加不上或连续加压不停、传感器倒掉、沉降超过设定值等情况发生时，仪器能否自动暂停试验，锁定油泵停止工作，同时提供声光报警；（可按级别分级打分）

（10）可靠性测试：整个测试过程中（含加卸载，数据存盘与读取，数据上传等）仪器设备是否出故障、传感器有否异常、数据有否异常；

（可按级别分级打分）

（11）测试准确性：比对压力、位移检测数据与标准数据的一致性以及数据跳动情况；（可按级别分级打分）

（12）检测时间真实准确性：在记录数据前断电10分钟后恢复，看仪器记录数据是真实结果还是故意插入的数据；（可按级别分级打分）

（13）数据安全性：在发生各种异常情况时，数据应保证万无一失，数据上传是否能够正常传出，检测数据是否真实可靠；（可按级别分级打分）

（14）位移传感器的移表：位移传感器的量程一般为50mm，当沉降量超过50mm时，就必须要移表，当试验的沉降量大的时候，还会要求多次移表。检验仪器是否能够实现该功能。（可按级别分级打分）

（15)仪器传输性能测试：测试过程中，仪器主机短时断电、传输设备停电关机等各种不同情况下，在重新连接好传输设备后，检查是否有遗漏未传输的试验数据。

南京地基基础测试协会

二〇一二年九月十日