南京市静载自动采集仪

现场试验比对流程

为使各仪器厂家设备性能进行充分对比，并能体现公平、公正、客观、科学的原则，现场比对试验特制定如下对比流程：

- 一、试验准备

为保证5家仪器厂家同时试验，需准备如下设备：

（1）200吨双油路千斤顶1台；

（2）流量为≤1升/分的带保压的双油路电动油泵1台；

（3）9米高压油管20根；

（4）一分六分配阀2只；

（5）正常供电的三相380V电源插座5个；

（6）与油泵电源插头配套的插座5个；

（7）220V交流插座至少5个；

（8）各仪器厂家需配备仪器2套、油压传感器2只、位移传感器4只；

（8）基准梁及基准桩、承压板（2m×2m）、堆载平台等按试验要求配备；

（9）数据上传用手机6台，蓝牙接口6个（各备用1个）；

（10）台式电脑6台，用于上传及查看数据；

- 二、厂家排序

（1）5个厂家抽签排序成A、B、C、D、E，然后依据排序顺序控制压力。

（2）给每个厂家分配一个任务号；

- 三、试验规范

本次试验规范采用《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）附录C“浅层平板载荷试验要点”：

（1）极限荷载设定为1600kN，分10级加载，也即加载为：160kN、320kN、480kN、640kN、800kN、960kN、1120kN、1280kN、1440kN、1600kN；

（2）加载过程每级记录间隔时间（分钟）为：0，10，10，10，15，15，30，30分钟…；

（3）卸载分5级卸完，荷载级为：1280kN，960kN，640kN，320kN，0kN；

（4）卸载记录时间间隔（分钟）：15， 15，30分钟；

（5）压力控制精度设置

压力波动范围为极限荷载的1%，本试验可考虑设置为±16kN；

（6）前5级不按稳定条件判稳，2小时强制加载，后5级按稳定条件判稳。

- 四、试验加压控制分配

根据抽签顺序，依次控制压力，各厂家控制加载级分别为：

A厂家：加载160kN，960kN；卸载1280kN；

B厂家：加载320kN，1120kN；卸载960kN；

C厂家：加载480kN，1280kN；卸载640kN；

D厂家：加载640kN，1440kN；卸载320kN；

E厂家：加载800kN，1600kN；卸载0kN；

即每个厂家控制加载2级荷载，卸载1级荷载

- 五、试验前准备工作

（1）在现场全部堆载完成后，所有厂家提前半天到现场进行仪器连接测试，但不宜加载，可控制油泵空转，以测试设备连接性能；

（2）在现场比对当天，所有厂家提前一个小时进场，连接好全部设备，并按要求设置好仪器全部参数，等待试验开始。

- 六、比对流程

（1）选派10名客户代表查看各仪器设备、电源、传感器的安装，并按一（1）对仪器设备安装的简便性与可靠性进行评分；

（2）选派10名客户代表分别操作各厂家设备，每个厂家设备配备2名代表，由客户代表按厂家指导操作设备，以体验仪器操作方便性与显示的直观性。并按一（2）对仪器操作的方便性与显示的直观性进行评分；

（3）选派10名客户代表查看仪器内置规范种类以及分级、读数时间、稳定标准，对分级、读数时间、稳定标准进行设置和修改。并按一（3）对仪器内置的规范进行评分；

（4）全部试验准备、设置完成后，由试验主持人宣布仪器对时，以保证各家设备的时间统一；

（5）由抽签决定的A厂家主控加压，其它厂家负责监视压力、按规定记录数据，以后依次由各厂家按排序控制加压。并按二（5）对加载控制精度进行评分；

（6）每级前60分钟让仪器自动记录数据、控制压力，同时在电脑上比对各家测试结果；

（7）第2、5级的第85分钟，由主持人发出断电的指令后，断电10分钟后再恢复供电，查看仪器和记录的数据（采集时间、位移、压力等）。并按三（7）对检测时间真实准确性进行评分；

（8）断电模拟：第1、3级的第28分钟，由主持人发出断电的指令后，断电5分钟后再恢复供电，查看仪器和记录的数据（采集时间、位移、压力等）；第1、3级的第118分钟，由主持人发出断电的指令后，断电15分钟后再恢复供电，查看仪器和记录的数据（采集时间、位移、压力等）。并按三（2）对断电测试进行评分；

（9）位移传器防潮湿、防水性能测试

在试验过程中，随机采用喷壶对传感器喷水模拟下雨天气，测试传感器防水性能及对野外工作的适应能力。并按三（3）对防水性能测试进行评分；

（10）抗电磁干扰能力测试

测试过程中，用对讲机现场频繁通话，测试仪器设备对电磁干扰的防范能力。并按三（1）对防水性能测试进行评分；

（11）移表功能测试

测试过程中，人为加大位移值，使位移剩余值超过设定值，仪器执行移表功能后，把传感器重新安装，改变传感器伸缩的长度，检验此功能是否会影响测试结果。并按二（3）对移表功能以及二（2）对移表报警进行评分；

（12）数据远程实时传输的准确性与完整性测试

a .试验结束后，查看仪器里面存储的数据与上传到服务器的全部数据是否完全一致，查看有无数据遗漏。

b.第4级第10分钟，人为断开蓝牙接口25分钟，第4级第40分钟服务器关机25分钟，重新连接好后服务器中数据是否完整。

并按二（4）对仪器传输性能进行评分；

（13）加压保护测试

第3、5、6级开始加压后，在第2分钟时，断开油泵开关以模拟压力加不上情况，观察仪器有无自动停止并报警。并按二（1）对加压保护功能进行评分；

（14）报警功能测试

每家两支位移传感器，在第10级89分钟时，故意将其中一只位移传感器位移加大30mm， 在第10级118分钟时故意将另一只位移传感器倒掉，看各仪器能否停止试验并自动报警。并按二（2）对报警功能进行评分；

（15）温度测试

在第2、5级，用太阳灯对仪器及传感器进行加温， 在第7、8级用冰块对仪器及传感器进行降温，查看仪器及传感器工作状态。并按三（4）对温度测试进行评分；

（16）数据可靠性和安全性测试

试验结束后，对比仪器存储的数据与上传到服务器的全部数据是否完全一致，数据有否异常，有无数据遗漏。并按三（5）对数据可靠性和安全性进行评分；

（17）测试准确性

试验结束后，对比各家仪器的位移、压力数据与5家平均值以及油压表、百分表的记录数据。并按三（6）对测试数据准确性进行评分。

南京地基基础测试协会

二〇一二年十一月四日