南京市静载自动采集仪现场比对试验评分标准

仪器厂家：

一、仪器的可操作性、简便性和直观性（共30分）

1 仪器设备安装的简便性与可靠性（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可使用传感器种类（位移及荷重传感器）及传感器是快速接头 | 2 |  |
| 2 | 所有连接线的接头为快速的卡口接头并有保护 | 2 |  |
| 3 | 仪器面板接口处文字标识清楚 | 2 |  |
| 4 | 仪器连接线较少 | 2 |  |
| 5 | 仪器可采用电池供电 | 2 |  |

2 仪器操作的方便性与显示的直观性（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器界面设计简洁、内容明了 | 2 |  |
| 2 | 参数按操作要求和试验要求递进设置 | 2 |  |
| 3 | 所有试验要求、当前试验状态、位移和加载量当前值以及所有的实测数据、实测曲线能在同一界面直观显示 | 4 |  |
| 4 | 试验过程能查看试验参数，但是千斤顶等重要参数不能修改 | 2 |  |

3仪器内置的规范（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用的国家规范已经在仪器中内置保存，特别是（GB50007-2011）已经内置保存 | 2 |  |
| 2 | 对于具体的试验类型，对内置规范的分级、读数时间及稳定标准可以进行修改 | 3 |  |
| 3 | 试验中可以查看所使用的标准和分级、读数时间 | 2 |  |
| 4 | 具有非规范标准的分级、读数时间的设置功能 | 3 |  |

二、 试验中的常规测试（共50分）

1 加压保护功能测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加载中故意停止加压，长时间未能加载到设定的理论荷载值，仪器自动停止加载并声电报警（堆载荷载不够、失控过载、油管漏油等意外情况可以得到控制和保护） | 10 |  |

2 报警功能测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移传感器剩余量超过设定值需要移表时，停止试验并声电报警 | 2 |  |
| 2 | 传感器倒了，停止试验并声电报警 | 2 |  |
| 3 | 沉降量超过设定值，停止试验报警。并有设定新的沉降量继续试验的功能 | 2 |  |
| 4 | 差异沉降超过设定值，停止试验并报警。 | 2 |  |
| 5 | 压力加不上或连续加压不停，停止试验并声电报警 | 2 |  |

3 移表功能（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当传感器位移剩余值超过设定值时，试验停止并报警，同时可弹出提示框，方便地进行调表 | 4 |  |
| 2 | 第一次移表成功 | 3 |  |
| 3 | 第二次仪表成功 | 3 |  |

4 仪器传输性能测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常试验时，数据上传正常 | 2 |  |
| 2 | 数据传输具有握手应答功能 | 2 |  |
| 2 | 主机停电，一段时间后开机，数据传输正常，没有遗漏或未传输的数据 | 3 |  |
| 3 | 传输设备停电、关机，一段时间后开机，数据传输正常，没有遗漏或未传输的数据 | 3 |  |

5  加卸载控制精度测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加载控制精度在加载荷载的1%内 | 4 |  |
| 2 | 卸载控制精度在卸载荷载的1%内 | 6 |  |

三 仪器系统的特殊测试（共70分）

1  抗电磁干扰能力测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 取分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在对讲机频繁对话中，对仪器无任何影响，位移数据、压力数据记录及判稳均不受影响 | 10 |  |
| 2 | 在对讲机频繁对话中，对仪器无任何影响，位移数据、压力数据记录及判稳其中一项个别数据异常 | 8 |  |
| 3 | 在对讲机频繁对话中，对仪器无任何影响，位移数据、压力数据记录及判稳三项数据均有异常 | 5 |  |
| 4 | 在对讲机频繁对话中，仪器也受影响，位移数据、压力数据记录及判稳三项数据均有异常 | 2 |  |

2 断电测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断电来电后，仪器自动启动并保持原有状态、继续正常试验（位移和油压保持正常），且在读数时间中应扣去停电时间，但是累计试验时间应包含停电时间 | 4 |  |
| 2 | 断电来电后，数据记录正常，检测数据真实、可靠 | 2 |  |
| 3 | 仪器具有暂停试验功能 | 2 |  |
| 4 | 仪器具有人工加载卸载功能 | 2 |  |

3 防水性能测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对传感器喷洒水，试验过程中，传感器读数始终正常，没有乱跳现象 | 10 |  |

4 温度测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 取分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在整个试验过程中，无论高温或低温状态下，仪器及传感器运行一切正常，没有死机、位移和压力数据异常等受温度影响的情况出现 | 10 |  |
| 2 | 在高温或低温状态下，仪器及传感器均受到影响，检测数据出现异常 | 2 |  |

5 可靠性和数据安全性测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整个试验过程中，在出现各种突发情况下，仪器主机及传感器始终工作正常 | 2 |  |
| 2 | 油压和位移数据没有异常情况 | 2 |  |
| 3 | 整个试验过程中，数据上传正常，没有错、遗漏数据情况出现 | 2 |  |
| 4 | 数据除了同步上传外，仪器具有数据实时存储功能，并能在仪器上完整读出和显示 | 2 |  |
| 5 | 数据是真正的实时上传的（仪器存储数据与上传数据一致），而且数据传输不得有人为干预功能，必须是仪器自动进行的 | 2 |  |

6 测试准确性（10分）

| 序号 | 比对项目 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整个试验过程中，压力和位移数据没有突变 | 5 |  |
| 2 | 压力、位移检测数据和所有参加厂家检测的平均值大致一致，且与油压表、百分表测试数据相当 | 5 |  |

7 检测时间真实准确性测试（10分）

| 序号 | 比对项目 | 取分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在记录数据前断电10分钟后恢复，仪器工作正常，数据记录正常，记录数据为真实数据 | 10 |  |
| 2 | 在记录数据前断电10分钟后恢复，仪器工作正常，数据部分丢失，记录数据为真实数据 | 6 |  |
| 3 | 在记录数据前断电10分钟后恢复，仪器工作正常，数据部分丢失，记录数据为插入数据 | 2 |  |

考评单位：

考评人：

日期：        年      月      日